2024年全国大学生电子设计竞赛

设 计 报 告 封 纸

- 2024年全国大学生电子设计竞赛

简易电子器件参数测试仪I 题

2024年8月1日

摘    要

本研究旨在设计一种用于简易的元件检测与数据测量的装置。该装置由±5V稳压电路、电容检测电路、电阻检测电路电感检测电路和三极管检测电路构成。通过检测不同元件的属性，并将检测到的电压信号或者频率传递给单片机。我们采集了多组实验数据，并利用Matlab进行曲线拟合，建立函数关系以判断采集数值与元件数值。

关键字：电子元件测试；三极管检测；阻抗；容值

简易电子元件参数测试仪（I题）

【本科组】

- 一、系统方案

本系统主要由单片机、继电器切换电路，电容检测电路、电阻及二极管检测电路，电感检测电路，三极管检测及判断电路组成，下面分别论证这几个模块的选择。

  - 1、单片机模块的选择

方案一：使用51单片机进行数据采集与信号处理，但其主频低、运行速度太慢、高电平时没有输出能力、许多功能需要扩展。

方案二：使用STM32单片机进行数据采集与信号处理，其拥有高性能、丰富的外设、低功耗、开发生态环境完善等优点。

综上所述，选择方案二。

  - 2、电源稳压模块的比较与选择

方案一：采用SCT3420搭建开关电源进行降压，得到为运放进行电源供电的5V与2.5V，但开关电源纹波较大。

方案二：采用LM7805搭建+5V稳压电路，LM7905产生-5V电压为运放供电，利用LDO纹波小的特点，我们可以得到较为稳定给运放供电的电压

综上所述，选择方案二。

  - 3、电容检测方案的选择

方案一：利用运放模块搭建微分电路，对微分电路输入正弦信号，通过正弦信号的变化来检测电容变化，但是其电路搭建比较复杂，且数据误差比较大，单片机检测的数据实验不理想

方案二：张弛振荡器检测电容值的大小，其电路搭建比较简单，且输出的数据精度比较高，经过实验，可以拿来测试电容大小

综上所述，选择方案二。

  - 4、电阻检测方案的选择

方案一：利用电阻分压的特点

Ri/Rx=Vo/V                        （公式1）

得出电容：

Rx=VoRi/V                         （公式2）

实际测试中，计算结果误差较大，此方案舍弃。

方案二：利用运放横流电路搭建电阻测量模块

该方案可同时区分不同电子元件，而且测电阻精度较高，故选择此方案。

  - 二、系统理论分析与计算

  - 1、检测电容大小的分析

弛张振荡器是一种复振器，主要用来产生非正弦波输出讯号，如方波或三角波。弛张振荡器内含有像是电晶体之类的非线性元件，可以周期性的把储存于电容或电感中的能量释放出来，使得输出讯号波形瞬间改变。待测电容为C1，C2为与C1并联，因为单片机测频率其频率不能太大，所以需要传来一个C2来固定振荡器频率最大在270khz左右。

弛张振荡器电路图

  - 电容的精度与R1和比较器的传播延迟时间有关，R4越精确测量结果越准确。

  - 这里选用TLV3501，其延迟时间为4.5ns

  - 2、检测电阻大小的分析

利用运放虚断原理，电流负向输入产生1mA电流，通过待测电阻R5，输出电压，在经过反相器将电压转换成正值输出，通过单片机进行采集测算

Vo= Ri/I                       （公式3）

该方案精度较高，故选择此方案。

- 检测三极管β大小的分析

使用三个继电器控制正向恒流电压不同极性的切换，当恒流电压通向b基（基极）时，b基会与其他两个产生压降，使用单片机ADC采集IO口，可实现对其的电压大小的判断，从而确定三极管的极性。

- 检测三极管β大小的分析

- 利用三极管各个极性电流大小不同的原理，给与b基恒流源，测量c基串联电阻的电压，得到c基与b基的电流大小关系，相比得到β值。

测量三极管β大小电路图

三、电路与程序设计

1、电路的设计

（1）系统总体框图

系统总体框图如图1所示，本设计的整体方案主要有STM32主控模块，±5V电源模块，元件检测电路，元件测量电路TFT显示模块组成。

图1  总体系统方案框架图

（2）元件识别电路

1、元件识别框图

图2   元件识别框图系统框图

    - （3）电源

电源由变压部分、滤波部分、稳压部分组成。采用双电池，确保电路的正常稳定工作。

- 程序的设计

    - （1）程序功能描述与设计思路

1、程序功能描述

键盘实现功能：功能选择与检测功能按键

显示部分：元器件类型，各项数据，β值，β值曲线

检测部分：通过ADC采集与频率检测获取数据

2、程序设计思路

程序分为显示与检测两大部分。TFT屏显示题目要求所示文字。检测部分获取信息进行运算显示在TFT屏上。

- 四、测试方案与测试结果

  - 1、测试方案

（1）硬件测试

完成各模块的连接和布局，通电后模块运行状况良好，

（2）软件仿真测试

编写代码并通过DAPlink与stm32单片机进行仿真调试，清楚各函数的使用方法并保证使用正确。

（3）硬件软件联调

单片机和模块进行连接后，通电运行正常。上电后，LCD屏幕显示正常，首先按动类型检测按键，程序正常进行，能对元件类型检测。检测后，会自动显示出各种元件参数

  - 2、测试条件与仪器

测试条件：检查多次，仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同，并且检查无误，硬件电路保证无虚焊。

测试仪器：高精度的数字毫伏表，模拟示波器，数字示波器，数字万用表，指针式万用表。

  - 3、测试结果及分析

    - （1）测试结果(数据)

对于电感的检测，我们测试正弦信号值经电感过运放后信号峰峰值的变化

| 测试次数 | 实际数值（mH） | 峰峰值（V） | 测试次数 | 实际数值（mH） | 峰峰值（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.980 | 0.35 | 14 | 35.786 | 1.89 |
| 2 | 1.148 | 0.40 | 15 | 38.675 | 2.01 |
| 3 | 1.495 | 0.58 | 16 | 41.021 | 2.23 |
| 4 | 2.015 | 0.63 | 17 | 47.389 | 2.37 |
| 5 | 2.870 | 0.87 | 18 | 53.786 | 2.43 |
| 6 | 4.331 | 0.98 | 19 | 59.387 | 2.51 |
| 7 | 6.800 | 1.12 | 20 | 65.387 | 2.67 |
| 8 | 16.050 | 1.53 | 21 | 70.284 | 2.89 |
| 9 | 18.650 | 1.56 | 22 | 75.389 | 2.87 |
| 10 | 19.670 | 1.60 | 23 | 82.357 | 2.99 |
| 11 | 21.004 | 1.65 | 24 | 86.785 | 3.04 |
| 12 | 25.778 | 1.69 | 25 | 92.338 | 3.13 |
| 13 | 29.337 | 1.78 | 26 | 96.256 | 3.28 |

- 五、结论与心得

通过参加比赛，我们的创新精神得到了显著提升，同时我们的动手能力、团队协作和竞争意识也得到了很大的加强。团队合作精神得到了充分发挥，使得我们的工作进展非常顺利。在比赛中，我们注重精益求精，不满足于仅完成基本功能，而是积极向前推进，挑战自我，最终成功完成了所有的基本功能和发挥部分。这使得我们能够较好地达到题目要求的各项指标。

- 六、参考文献

[1]邱关源.电路[M].北京：高等教育出版社，2003.

[2]华成英，童诗白.模拟电子技术基础[M].北京：高等教育出版社，2006.

[3]孙豪，蔡雨晴，黎瑶.2020年全球及国内电源管理芯片市场观察[J].中国集成电路，2021(06).

- 附录1：元器件明细表

| 序号 | 元器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STM32控制模块 | 1 |
| 2 | TLC2272运放 | 1 |
| 3 | TLV3501 | 1 |
| 4 | LM7805 | 1 |
| 5 | LM7905 | 1 |
| 6 | 继电器模块 | 若干 |
| 7 | 电阻 | 若干 |
| 8 | 电容 | 若干 |
| 9 | 电池 | 4 |

- 附录2：仪器设备清单

| 序号 | 仪器 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 1 |
| 2 | 直流稳压电源 | 1 |
| 3 | LCR表 | 1 |